## Plan1
PFEMEA - ANÁLISE DE EFEITOS E MODOS DE FALHA DE PROCESSO
DESCRIÇÃO PROCESSO |  |  | DEPTO/MEMBROS EQUIPE |  |  | DOCUMENTOS AFETADOS |  | APROVAÇÕES
EXPERIMENTO DE MONITORAMENTO DE CORROSÃO NAFTÊNICA |  |  | Profª Ana Carolina T. G. Abrantes (Uninter) |  |  | Folha Padrão Operacional 01/17 |  | Página:
|  |  | Luís Henrique Stocco da Silva (UFPR) |  |  | Folha Padrão Operacional 02/17 |  | Original:
|  |  | Adalberto Baptista (UFPR) |  |  | Folha Padrão Operacional 03/17 |  | Data:
[6 empty] | Folha Padrão Operacional 04/17 |  | Assinaturas:
FUNÇÃO | MODO DE FALHA POTENCIAL | EFEITOS POTENCIAIS DA FALHA | SEV. | CAUSAS POTENCIAIS DE FALHAS | OCO. | AÇÕES DE CONTROLE/DETECÇÃO EXISTENTES | DETC. | RPN | AÇÕES RECOMENDADAS
Elemento do processo: entrada de eletrólito (solução) + N2
Colocar 2 litros de solução (vaselina+ácido naftênico+butanotiol) na concentração correta dentro do reator. | 1- Não colocar eletrólito no reator | Aquecimento da sonda e reator | 4 | Esquecimento de colocar solução no reator | 7 | Sem proteção e sem detecção | 5 | 245 | Conferência nível do reator com vareta; Checck-list de execução das atividades obrigatórias.
|  | Danificação sonda e eletrodos por falta de contato com a solução | 4 | Não verificar nível da solução dentro do reator (vareta) |  | Check-list de execução das atividades
|  | Falha aquisição de dados | 7
| 2- Colocar volume menor de eletrólito | Aquecimento da sonda e reator | 4 | Falta de componente (matéria-prima) | 5 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 315 | Conferência nível do reator com vareta; Elaboração procedimento de preparo da solução.
|  | Danificação sonda e eletrodos por falta de contato com a solução | 4 | Erro na preparação do volume de solução
|  | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe preparar solução
| 3- Colocar volume maior de eletrólito | Transbordamento da solução para linha de N2 | 5 | Erro na preparação do volume de solução | 5 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 315 | Elaboração procedimento de preparo da solução.
|  | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe preparar solução
| 4- Colocar eletrólito fora da concentração correta | Falha aquisição de dados | 7 | Erro na preparação do volume de solução | 5 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 315 | Planilha para cálculo da quantidade de reagente; Elaboração procedimento preparo da solução
Não sabe preparar solução
Borbulhar N2 na solução (desaerar). | 5- Válvula de saída do cilindro fechada | Contaminação gases tóxicos | 9 | Válvula não abre | 3 | Inspeção da válvula de saída e sem proteção | 7 | 189 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Esquecimento de abrir a válvula
|  | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe abrir a válvula
| 6- Baixa carga no cilindro | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Não verificação da pressão do manômetro do cilindro | 7 | Inspeção do manômetro da válvula de saída e sem proteção | 7 | 441 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Contaminação gases tóxicos | 9 | Não sabe verificar pressão do manômetro
|  | Falha aquisição de dados | 7
| 7- Obstrução da linha de alimentação | Contaminação gases tóxicos | 9 | Válvulas da linha fechadas | 4 | Inspeção na linha e sem proteção | 7 | 252 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Esquecimento de abertura da válvula
|  | Falha aquisição de dados | 7
| 8- Controle incorreto do rotâmetro | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Rotâmetro bloqueado | 5 | Inspeção e leitura no rotâmetro e sem proteção | 5 | 225 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Contaminação gases tóxicos | 9 | Não sabe regular rotâmetro
|  | Falha aquisição de dados | 7 | Esquecimento de regulagem do rotâmetro
Rompimento da linha de admissão de N2
| 9- Vazamento linha entre rotâmetro e reator | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Mangueira furada | 4 | Inspeção, ruído de borbulhamento na solução e sem proteção | 2 | 72 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Contaminação gases tóxicos | 9 | Mangueira desconectada
|  | Falha aquisição de dados | 7
| 10- Válvula entrada reator fechada | Entrada de O2 no reator, ignição | 9 | Esquecimento de abertura da válvula | 6 | Inspeção, ruído de borbulhamento na solução e sem proteção | 2 | 108 | Elaboração procedimento de verificação do alinhamento e vazão da linha de N2.
|  | Contaminação gases tóxicos | 9 | Não sabe operar a válvula
|  | Falha aquisição de dados | 7
Aquecer a solução nas faixas de temperaturas para o experimento | 11- Não ligar painel de resistências | Falha aquisição de dados | 7 | Esquecimento de ligar o painel | 2 | Led do controlador apagado sem proteção | 3 | 42 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 12- Não ajustar no controlador faixa correta de temperatura | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe ajustar o controlador | 5 | Ajuste do setpoint do controlador sem proteção | 3 | 135 | Elaboração procedimento condução do experimento.
|  | Realizar experimento em alta temperatura, ignição | 9 | Esquecimento de ajustar o controlador
Agitar centrifugamente a solução para aquisição com faixas de velocidade do eletrólito | 13- Não ligar agitador magnético | Falha aquisição de dados | 7 | Esquecimento de ligar o agitador | 4 | Inspeção no visor do agitador sem proteção | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
Não sabe ligar o agitador
| 14- Não ajustar as faixas de rotação para o experimento corretamente | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe ajustar o agitador | 5 | Inspeção no visor do agitador sem proteção | 3 | 105 | Elaboração procedimento condução do experimento.
Medir potencial com sonda e eletrodos de trabalho P5 e de referência inox | 15- Não ligar a célula do Gamry | Falha aquisição de dados | 7 | Esquecimento de ligar a célula | 6 | Inspeção e led aceso do Gamry sem proteção | 3 | 126 | Elaboração procedimento condução do experimento.
Não sabe ligar a célula do Gamry
| 16- Não acessar programa de aquisição de dados no computador | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe acessar o programa | 4 | Inspeção ligar o computador e ver pasta do programa | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 17- Não ajustar os parâmetros de frequência, corrente e potencial no programa | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe ajustar os parâmetros do programa | 4 | Inspeção layout do arquivo do programa | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 18- Não nomear pasta para armazenar os dados do programa | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe nomear pastas do programa | 4 | Inspeção layout do arquivo do programa | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 19- Não ajustar tempo de medição para cada etapa do experimento | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe ajustar o tempo no programa | 4 | Inspeção layout do arquivo do programa | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 20- Não aquisitar dados, não clicar tecla toggle ON | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe ligar célula carga no programa | 4 | Inspeção layout do arquivo do programa | 3 | 84 | Elaboração procedimento condução do experimento.
| 21- Não montar eletrodos na sonda | Falha aquisição de dados | 7 | Esquecimento de montar eletrodos na sonda | 2 | Inspeção e sem proteção | 5 | 70 | Elaboração procedimento preparação eletrodos.
| 22- Montar eletrodos na sonda fora de posição | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe posição dos eletrodos na sonda | 5 | Inspeção e marcação na sonda | 3 | 105 | Elaboração procedimento preparação eletrodos.
| 23- Montar eletrodos não polidos na sonda | Falha aquisição de dados | 7 | Esqueceu de polir os eletrodos | 5 | Inspeção e sem proteção | 7 | 245 | Elaboração procedimento preparação eletrodos.
Não sabe polir eletrodos
| 24- Montar eletrodos sujos na sonda | Falha aquisição de dados | 7 | Não sabe que tem que limpar eletrodos | 5 | Inspeção e sem proteção | 7 | 245 | Elaboração procedimento preparação eletrodos.
Eletrodos misturados
| 25- Ligar conexões elétricas do cabo do Gamry na sonda | Falha aquisição de dados | 7 | Não conhece esquema de ligação | 5 | Inspeção e sem proteção | 7 | 245 | Elaboração procedimento preparação eletrodos.
Elemento do processo: saída de eletrólito (solução) + gases
Retirar gases volatilizados do reator. | 26- Tubulação de saída de gases obstruida | Falha aquisição de dados | 7 | Chaminé obstruida | 7 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 630 | Medidor de gases operando e disponível; Procedimento de verificação do alinhamento e vazão de N2.
|  | Aumento de pressão no reator | 7 | Válvulas da linha fechadas
|  | Contaminação gases tóxicos, vazamento interno, explosão | 10 | Esquecimento de abrir a válvula
|  | Queimaduras | 10
|  | Intoxicação, asfixia | 10
| 27- Não ligar exaustor de gases | Falha aquisição de dados | 7 | Falta de energia | 6 | Inspeção ruído exaustor na capela | 3 | 180 | Procedimento de condução do experimento.
|  | Contaminação gases tóxicos, vazamento interno, explosão | 10 | Esquecimento de ligar exaustor
|  | Queimaduras | 10 | Não sabe que tem que ligar exaustor
|  | Intoxicação, asfixia | 10
Neutralizar gases volatilizados no reator. | 28- Sonda de ph não funciona | Contaminação gases tóxicos, explosão | 10 | Sonda não ligada | 5 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 450 | Medidor de gases operando e disponível; Procedimento de condução do experimento.
|  | Queimaduras | 10 | Defeito na sonda
|  | Intoxicação, asfixia | 10
| 29- Não ligar Cotrolador/analisador de PH. | Contaminação gases tóxicos, explosão | 10 | Sonda não ligada | 5 | Sem proteção e sem detecção | 9 | 450 | Medidor de gases operando e disponível; Procedimento de condução do experimento.
|  | Queimaduras | 10 | Defeito na sonda | 5 |  | 9 | 450
|  | Intoxicação, asfixia | 10 | Esquecimento de ligar Controlador de PH | 5 | Inspeção, display do controlador/analisador, sem proteção | 9 | 450
| 30- Falta solução neutralizadora no tanque | Contaminação gases tóxicos, explosão | 10 | Esquecimento de colocar solução no tanque | 5 | Inspeção, nível do tanque, sem proteção | 5 | 250 | Procedimento de condução do experimento.
|  | Queimaduras | 10 | Não sabe que tem que colocar solução neutralizadora
|  | Intoxicação, asfixia | 10
| 31- Não ligar bomba do lavador de gases | Contaminação gases tóxicos, explosão | 10 | Falta de energia | 5 | Inspeção, ruído motor da bomba | 3 | 150 | Procedimento de condução do experimento.
|  | Queimaduras | 10 | Esquecimento de ligar a bomba
|  | Intoxicação, asfixia | 10 | Não sabe que tem que ligar a bomba
| 32- Não monitorar neutralização de gases | Contaminação gases tóxicos, explosão | 10 | Falta de energia | 5 | Inspeção display do analisador de PH | 3 | 150 | Procedimento de condução do experimento.
|  | Queimaduras | 10 | Não sabe que tem controlar neutralização dos gases
|  | Intoxicação, asfixia | 10
Retirar solução usada do reator. | 33- Inversão conexão da bomba de vácuo | Derramamento de solução | 3 | Não sabe ligar a bomba de vácuo | 3 | Sem proteção e sem detecção | 3 | 27 | Procedimento preparação e colocação de solução no reator.
Não sabe ligar conexões da bomba
| 34- Não ligar bomba de vácuo | Não saí solução do reator | 2 | Não sabe ligar conexões da bomba | 2 | Inspeção, ruído motor da bomba | 3 | 12 | Procedimento preparação e colocação de solução no reator.
| 35- Retirar volume menor de solução | Sobra de solução deteriorada no reator | 3 | Não sabe ligar conexões da bomba | 2 | Sem proteção e sem detecção | 3 | 18 | Procedimento preparação e colocação de solução no reator.
| 36- Retirar solução aquecida do reator | Queimadoras | 10 | Não deixou esfriar a solução | 2 | Monitorar temperatura do controlador | 3 | 60 | Procedimento preparação e colocação de solução no reator.
ESCALA SEVERIDADE | 1,2,3 DESPREZÍVEL | ESCALA DE OCORRÊNCIA (FREQUÊNCIA) | 1,2,3,4 REMOTA |  | ESCALA DE DETECÇÃO |  | 1,2,3 ALTA DETECÇÃO
| 4,5,6 MARGINAL |  | 5,6 IMPROVÁVEL |  |  |  | 4,5 MODERADA DETECÇÃO
| 7,8 CRÍTICA |  | 7,8 PROVÁVEL |  |  |  | 6,7 BAIXA DETECÇÃO
| 9,10 CATASTRÓFICA |  | 9,10 FREQUENTE |  |  |  | 8,9,10 MUITO BAIXA DETECÇÃO